**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (ZBOŽÍ)**

# k veřejné zakázce zahájené

# dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,(dále jen „zákon“), v nadlimitním otevřeném řízení, pod názvem

**„Monitor a defibrilátor“**

**Název/označení zboží - přístroje: ………….**

**Výrobce zboží: ………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Povinné (kupujícím požadované) min. technické parametry, vlastnosti a funkce přístroje (zboží)** | **Nabízené zboží požadovanou min. technické parametry, vlastnosti a funkce přístroje splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce)** |
| Transportní monitor/defibrilátor/kardiostimulátor | ANO/NE,Bližší specifikace nabízeného zboží: ……  |
| Bifázická technologie výboje, možnost regulace energie výboje, možnost připojení velkoplošných nalepovacích elektrod vč. kardiostimulace | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží:popis: …… |
| Přehledná barevná obrazovka/displej s vysokým rozlišením, dobrou viditelností za ztížených světelných podmínek i za přímého slunečního osvitu a velikostí symbolů vyhovujících pro práci v terénu | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Dětské a dospělé nalepovací defibrilační elektrody (dodání min. po 1 balení) uvedené v číselníku SÚKL | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Bez pádel (tzn. dodání přístroje je požadováno bez pádel) | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Plnohodnotné 12-ti svodové EKG | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Záznam 12-ti svodového EKG při tisku na EKG registrační papír ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3 | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: registrační papír ve formátu ……. |
| Termotiskárna s minimální šířkou 80 mm | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: popis: ……, termotiskárna má šířku ……. mm |
| EKG analýza (interpretace), včetně reprezentativního tisku | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti přístroje a z datové karty | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Monitoring vitálních parametrů 3/4 svodové EKG, ETCO2 vč. křivky, SpO2, SpCO vč. křivky, NIBP (měření všech věkových kategorií), Tělesná teplota (opakovaně použitelná sonda) nastavitelné alarmy jednotlivých měřených hodnot | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: popis: …… |
| Měřič uplynulého času na obrazovce | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Integrovaná paměť nebo paměťová karta pro záznam všech operací s přístrojem pro možnost vyhodnocení, včetně kompletního software, který umožní zpracování dat a jejich ochranu před manipulací a event. zneužitím. Tento SW je kompatibilní s operačním systémem Windows 10, používaný na pracovních stanicích kupujícího a musí umožňovat bezplatné vlastníaktualizace. Dále je zaručena kompatibilita, případně bezplatný přechod na novou verzi při upgradu operačního systému pracovních stanic na vyšší verze systému Windows | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: popis: …… |
| Provoz z palubní sítě vozidla 12 V (integrované v držáku přístroje) i na akumulátor, dobíjení akumulátoru přímo v přístroji z palubní sítě vozidla 12 V | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Možnost připojení nabíjení na 230 V | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Držák do sanitního vozidla je certifikovaný bezpečnostní a bude dodán jako součást přístroje | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Sada akumulátorů s garantovanou životností min. 12 měsíců a rychlým nabíjecím cyklem s možností jejich současného použití v přístroji, indikátor stavu akumulátoru na obrazovce nebo dobře viditelný při čelním pohledu na přístroj | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: popis: …… |
| Schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Sada kompletního provozního příslušenství včetně ochranného pouzdra - je součástí dodávky každého přístroje | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: popis: ………… |
| Softwarové menu v přístroji v českém jazyce | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Datový přenos minimálně 12-ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží:popis: …… |
| Možnost přenosu dat pomocí technologie Bluetooth | ANO/NE |
| Jednoduchá obsluha (tzn. intuitivní ovládání všech funkcí přístroje, odnímání z držáku umožněno pouze jednou rukou) a snadné využití přístroje v podmínkách přednemocniční péče | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Vysoká mobilita a flexibilita přístroje (tzn. přístroj je vhodný pro převoz a časté přesuny k pacientům – pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče, modulový přístroj s využitím každého jednotlivého modulu zvlášť – k použití dle charakteru zásahu a onemocnění pacienta) | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Maximální možné rozměry přístroje včetně příslušenství a držáku (Š x V x H je max. 54 cm x 42 cm x 27 cm) z důvodu umístění přístroje v současné zástavbě sanitního vozidla | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: maximální rozměry přístroje včetně příslušenství a držáku jsou (Š x V x H) …… |
| Hmotnost vlastního přístroje (bez příslušenství) max.do 10 kg | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: hmotnost přístroje (bez příslušenství): ……. kg |
| Ochrana přístroje proti vodě a prachu min. IP54 | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: IP…….  |
| Ochrana přístroje před nárazem (dle platné normy DIN EN 1789) | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Modulární systém (oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor/defibrilátor/kardiostimulátor) | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží:popis: …… |
| **Nepovinné požadavky kupujícího na technické parametry, vlastnosti a funkce přístroje** | **Nabízené zboží s požadovanou specifikací/parametry splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce)** |
| Možnost rozšíření monitoringu (např. o IBP) | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: popis: …… |
| Integrovaný modul KPR včetně senzoru na snímání nepřímé srdeční masáže | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: …… |
| Další možné funkce/vlastnosti přístroje, které nejsou uvedeny výše | ANO/NEBližší specifikace nabízeného zboží: popis: …… |

*Pozn.: Dodavatel vyplní „ANO“ nebo „NE“ a bližší specifikaci nabízeného zboží (popis, údaj nebo hodnota). Pokud zboží splňuje pouze min. požadavky kupujícího (zadavatele) a není požadována přesná hodnota/údaj/popis, může dodavatel (prodávající) uvést do „bližší specifikace nabízeného zboží“ obdobný text jako je uveden v požadavku kupujícího.*

*Pokud u povinných minimálních požadavků kupujícího - u některého technického parametru, vlastnosti nebo funkce přístroje vyplní prodávající (dodavatel), že nabízené zboží daný požadavek nesplňuje (tzn. „NE“), bude dodavatel při posouzení nabídek ze zadávacího řízení vyloučen. Dodavatel nebude vyloučen při nesplnění nepovinných požadavků.*

V ………………… dne ……………………… 2020

 ………………………………………..……………..………..

*(jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné
jednat za dodavatele/prodávajícího nebo*

*jeho jménem)*